一、设备名称：电子胃镜；

二、设备生产厂家及型号：pentax，EG29-i10；

三、故障描述：1. 图像中两层有起层，CCD物镜、驱动板进水；2. 插入管前端严重破损漏气；3. 钢丝紧涩，转盘磨损；4. 导光部转动V型环底座漏气。

四、维修要求：1.更换损坏配件并恢复正常使用；2.提供原厂配件进行维修，并附配件出厂证明。3.维修单位具有pentax电子胃镜维修授权。4.有意向的维修单位可到现场查看故障情况。



